Система ХромПроцессор-7М рассчитана на работу с персональными компьютерами семейства IBM, снабженными звуковой картой с линейным входом. Программное обеспечение опробовано под Windows 98 и Windows XP.

В отличие от прежних систем ХромПроцессор-7 новые устройства снабжены входным электронным коммутатором. Это позволяет осуществлять автоматическую калибровку, увеличивает число каналов приема. Кроме того новым системам свойственен меньший собственный шум и дрейф показаний.

Распакуйте zip - файлы. Рабочие программы и данные системы находятся в папке cp7. Программа cp7r.exe предназначена для приема и записи хроматографической информации. В ней содержится система контекстной помощи, которая дает исчерпывающие сведения для освоения программы и пользования устройством.

Просмотр и обработка хроматограмм осуществляется программой cp7t.exe, также содержащей подробную систему подсказок.

Рекомендуется поместить на рабочем столе ярлыки с именами типа Прием для cp7r.exe и Обработка для cp7t.exe.

В папке osc находится самостоятельная программа «Виртуальный осциллограф», полезная для проверки работоспособности устройства системы ХромПроцессор.

Установите устройство вблизи компьютера. При выключенном питании компьютера вставьте аудио-штеккер двойного толстого черного кабеля, выходящего из устройства с тыльной стороны, в гнездо линейного входа звуковой карты компьютера. Штеккер тонкого аудио кабеля включите в гнездо выхода звуковой карты. Выходной штеккер сетевого адаптера (блока питания) вставьте в гнездо с тыльной стороны устройства.

Включите компьютер. Укажите средствами Windows (в позиции настройки звука «запись») линейный вход. Его регулятор уровня установите на максимум, регулятор баланса -в среднее положение. По мере возможности не изменяйте в дальнейшем этих настроек.

К разъемам на лицевой стороне устройства подключите входные кабели: к  «А» - кабель хроматографов А и С, к «В» -хроматографы B и D.

Стартовую кнопку на другом конце входного кабеля закрепите вблизи узла ввода пробы хроматографа. Двухштыревую вилку подключите к выходу детектора (общий провод -"земля" - обозначен на ней знаком "Т").

Рекомендуется закоротить голым проводом входы (вилки) не подключенных каналов.

Включите устройство - вставьте вилку сетевого адаптера в розетку 220 В. При этом должен засветиться светодиод на лицевой панели устройства.

Внимание ! Все подключения и отключения кабелей между хроматографами и устройством, а также устройством и компьютером, производите только после полного отключения компьютера и устройства от сети (вынуть вилки из розеток)..

Для проверки работоспособности устройства и проверки прохождения сигналов от него в компьютер воспользуйтесь программой «Виртуальный осциллограф» (см. ниже).

Войдите в программу cp7r.exe. Появление сообщения об отсутствии питания устройства может быть вызвано следующими обстоятельствами:

- действительно нет питания – Вы забыли включить адаптер;

- неверно указан вход звуковой карты, нарушены настройки записи звука (см. выше);

- нет контакта во входном разъеме звуковой карты.

Проверьте прохождение сигнала с помощью программы «Осциллограф».

При первом включении системы на новом компьютере следует произвести калибровку системы. Подробно операция калибровки описана в контекстной помощи программы приема.

Приблизительно так должна выглядеть осциллограмма сигналов вашего устройства. В режиме калибровки по напряжению при подключении к образцовому напряжению (+) амплитуда сигнала должна быть больше, чем при подключении к образцовому нулю (0). В любом случае зубцы зеленого цвета и красного цвета должны быть примерно одной высоты. При нажатии одной из стартовых кнопок амплитуда сигнала соответствующего канала должна уменьшиться почти до нуля.

# В программе приема cp7r.exe можно оценить важные параметры системы, в частности уровень собственного шума. Для этого нажмите клавишу F12. На цифровых панелях появятся дополнительные индикаторы.

# Слева наверху – результат изменения в единицах АЦП (от 0 до 65535), внизу слева – среднеквадратический шум в процентах от величины диапазона (на 30 измерений), внизу справа - несущая частота устройства, она также оценивается  осциллографом (см рисунок выше). Оценка шума должна производиться при закороченном входе соответствующего канала (вилки кабеля хроматограф – устройство).

Убрать вспомогательные индикаторы можно клавишей F12.

При первом включении системы на новом компьютере показания в милливольтах обычно не соответствуют истине, следует произвести калибровку (подробнее см. в контекстной подсказке программы). Если калибровка не дает результата, восстановите старую калибровку – выйдите из программы и поменяйте файл calibrcp  на старый – из дистрибутива. После этого произведите дополнительную настройку. В программе cp7r нажмите F12.

Установите режим калибровки по напряжению, подключение к образцовому нулю. Далее регулятором уровня записи по линейному входу установите показания в единицах АЦП (в левом верхнем углу панелей) в пределы 24000..30000. Вновь произведите калибровку.

Некоторые звуковые карты плохо работают при частоте дискретизации приема 44100 Гц, это проявляется как шум (хаотичное изменение показаний). В этом случае проделайте следующее. Откройте в рабочей папке файл cp7.dat  каким-либо редактором, например Блокнотом, исправьте числа «44100» в двух первых строках  на «48000». Иногда имеет место обратная картина, и требуется обратное исправление

Не забывайте выключать устройство после работы - отключать адаптер от сети.